## 2017年产品验收培训
2017年产品培训
序号 | 用户名 | 产品 | 数量 | 参与技术人 | 时间 | 内容 | 备注
1 | 山西省中医院 | M0021 | 1 | 靳磊 | 2月13-14日 | 验收培训 | 1
1 | 山西省中医院 | M0016 | 1 | 靳磊 | 2月13-14日 | 验收培训 | 1
2 | 宝鸡 | M0021 | 1 | 靳磊 | 3月07-09日 | 验收销售去的，本次正式培训 | 1
2 | 宝鸡 | M0016 | 1 | 靳磊 | 3月07-09日 | 验收销售去的，本次正式培训 | 1
3 | 青岛 | M0017 | 1 | 靳磊 | 3月14-17日 | 验收培训 | 1
3 | 北大第一医院 | M0017 | 6 | 靳磊、王沈吉 | 3月21/24/31、4月11 4月24日 | 验收培训 | 5 | 每次更换学生就需要我们支持
4 | 高州市人民医院 | M0017 | 1 | 姚迎亮 | 3月22-24日 | 验收培训 | 1
5 | 葫芦岛 | M0021 | 1 | 王沈吉 | 3月27-29日 | 第四次培训 | 1 | 因静脉刚处理完所以才做静脉培训顺便综合再次培训
5 | 葫芦岛 | M0017 | 1 | 王沈吉 | 3月27-29日 | 第四次培训 | 1
6 | 莆田学院附属医院 | M0016 | 1 | 姚迎亮 | 4月10-12日 | 验收培训 | 1
6 | 莆田学院附属医院 | M0017 | 2 | 姚迎亮 | 4月10-12日 | 验收培训 | 1
7 | 南昌大学第一附属医院 | M0063 | 1 | 刘平 | 4月11-12日 | 验收 | 1
8 | 吉林中日联谊 | M0021 | 2 | 靳磊 | 4月11-13日 4月17-19日 | 验收 | 2
9 | 赣南医学院 | M0021 | 1 | 王沈吉 赖霞英 刘平 刘泽坤 | 4月16-20日 5月静脉还有一次待定 | 验收培训 | 2
9 | 赣南医学院 | M0063 | 2
9 | 赣南医学院 | M0017 | 1
9 | 赣南医学院 | M0080-1 | 1
9 | 赣南医学院 | 解剖 | 1
10 | 南昌大学第一附属医院 | 0063--1台 | 0063--1台 | 刘泽坤 | 暂定5月12日之后 | 培训 | 1
11 | 沈阳展会 | M0021 | 1 | 王沈吉 | 5月24-26日 | 样机演示 | 1
11 | 沈阳展会 | M0017 | 1 |  | 5月24-26日 | 样机演示
12 | 新疆昌吉招标 | M0016 | 1 | 靳磊 | 5月31日-6月2日 | 样机演示 | 1
13 | 山西省中医院附属医院 | M0021 | 1 |  |  | 验收培训
14 | 莆田学院医学院 | M0021 | 1 |  |  | 验收培训
15
16
17
18
19

## 2017年报修汇总
维修汇总
序号 | 用户名 | 报修时间 | 产品名称 | 数量 | 报修原因 | 问题等级 | 维修时间 | 结果 | 人员 | 备注
1 | 菏泽市立 | 20161120 | M0016 | 1 | 我们与用户沟通情况：住院医师版腹腔镜左侧手柄提拉无法选择器械---复位开关损坏 | 不能使用 | 2016年12月第一次维修 2017年2月28日第二次维修 | 已维修 | 付守涛
2 | 滨州医学院 | 20161120 | M0017 | 1 | 我们与用户沟通情况：虚实结合版腹腔镜左侧手柄提拉无法选择器械--复位开关损坏 | 不能使用 | 2017年3月1日第一次 2017年3月6日第二次 | 已维修 | 付守涛
3 | 井冈山大学 | 20160928 | M0015 | 1 | 我们与用户沟通情况：手柄不能正常操作选器械。在2016年4月刚刚给对方更换了一台新的机器，但是还是同样的问题。请尽快安排人员维修并把旧机器发回苏州。 | 不能使用 | 2016-12-29 | 已修复 | 胡梦凡
4 | 鄂州市人民医院 | 20160928 | M0015 | 1 | 已安排过工程师前去维修（9月左右维修的），更换过新的复位开关，测试后该问题还是继续出现，工程师又将原机自带的复位开关重新安装回该设备。 目前没有解决问题，近期不能复位频发。因要近期院里教学院长组织一次模拟教学考试，所以着急维修。 故障说明：进入需要使用双手器械的所有练习模块时，将双手器械提拉至顶端，无法成功复位，提拉内窥镜可以看到图像，但是屏幕不会亮起，（仅基础训练里的扶镜和对焦两个不需要使用双手器械的模块可以使用） 故障排除测试：经过重启和断电后，可以偶尔成功复位双手器械的操作，但是很不稳定，可能在下次操作中又无法正常复位，且频繁出现此情况 | 不能使用 | 2016年11月19日维修一次 2016年12月30日维修二次 2017年3月2日第三次维修 | 已维修 | 胡梦凡、吕站论
5 | 赣州人民医院 | 20161226 | M0016 | 1 | 我们与用户沟通情况：更换过新的复位开关，测试后该问题还是继续出现，工程师又将原机自带的复位开关重新安装回该设备。 目前没有解决问题，近期不能复位频发。因要近期院里教学院长组织一次模拟教学考试，所以着急维修。 故障说明：进入需要使用双手器械的所有练习模块时，将双手器械提拉至顶端，无法成功复位，提拉内窥镜可以看到图像，但是屏幕不会亮起，（仅基础训练里的扶镜和对焦两个不需要使用双手器械的模块可以使用） 故障排除测试：经过重启和断电后，可以偶尔成功复位双手器械的操作，但是很不稳定，可能在下次操作中又无法正常复位，且频繁出现此情况 | 不能使用 | 2016-12-27 | 已维修 | 胡梦凡
6 | 葫芦岛市中心医院 | 20161228 | M0021 | 1 | 工程现场反应，综合：力反馈坏了。 静脉穿刺一直没有装机 | 不能使用 | 2017年3月2/3日 | 已维修 | 付守涛、王伟
6 | 葫芦岛市中心医院 | 20161228 | M0061 | 1 | 工程现场反应，综合：力反馈坏了。 静脉穿刺一直没有装机 | 不能使用 | 2017年3月2/3日 | 已维修 | 付守涛、王伟
7 | 四川护理学院 | 20161214 | M0063 | 1 | 我们与用户沟通情况： 1、器械盒里缺少了Pid触摸笔以及穿刺针固定胶带； 2、Pid在演示过程中一次演示可能就会出现6到7次死机，每次死机30秒左右； 3、穿刺血管跟投影血管位置有一些位置偏差，导致穿刺准确度偏低，影响效果； 4、据客户反映在进行二次消毒时，画面显示的操作方式有错误； 5、医患沟通时的语音识别很不稳定，时灵时不灵； 6、音量太小、声音调至100%也很难听清楚。 | 不能使用 | 2016-12-20 | 销售解决 | 刘平
8 | 湖南师范大学 | 20161223 | M0021 | 1 | 我们与用户沟通情况：16年上半年供货，现使用过程中胸穿和腹穿出现注射器抽不出液体的故障（具体见与刘新喜的聊天记录）。 刘新喜：现在问题：注射器插入只有一个角度在显示器能看得见注射器，其他没反应，胸穿、腹穿抽液没反应，可能器械硬件或操作肝存在问题，还有可能存在操作本身问题，无法精确定位，建议申请售后。 | 勉强使用 | 2017年3月17日第一次维修2017年3月22日第二次维修 | 已维修 | 付守涛
9 | 深圳南山区人民医院 | 20170303 | M0016 | 1 | 我们与用户沟通情况：交付的一拖六腹腔镜产品中，有两台虚实结合腹腔镜主机外联键盘的USB接口失效。请尽快安排人员维修，以保证用户正常使用。 | 不能使用 | 2017年4月10日维修，换个接口 | 已维修 | 付守涛 | 怀疑被人拆卸过
9 | 深圳南山区人民医院 | 20170303 | M0017 | 1 | 我们与用户沟通情况：交付的一拖六腹腔镜产品中，有两台虚实结合腹腔镜主机外联键盘的USB接口失效。请尽快安排人员维修，以保证用户正常使用。 | 不能使用 | 2017年4月10日维修，换个接口 | 已维修 | 姚迎亮 | 怀疑被人拆卸过
10 | 宝鸡市中心医院 | 20170303 | M0021 | 1 | 宝鸡市中心医院15年12月购买了我司一台综合穿刺（胸、腰、含小儿）和一台腹腔镜（基本模块、妇科、胆囊切除术、阑尾切除术），都是标准版，近期该院教学科张锦老师反映问题及要求如下： 1.设备运行不稳定，操作不灵敏。比如局麻阶段注射针插到位不显示，穿刺阶段穿刺针插不进去，或者插进去不显示，或者显示后操作没有响应。 2.客户据上述问题要求我们进行产品处理的同时进行更新升级。 上述销售反应的情况，我们跟用户跟沟通的情况如下：根据用户描述，有可能操作不当引起操作杆不灵敏。用户希望我们本周在培训一下综合穿刺产品。另外腹腔镜还没有使用，没有发现异常。 | 能使用 | 3月9日已培训，产品没有坏 | 已解决 | 靳磊
10 | 宝鸡市中心医院 | 20170303 | M0015 | 1 | 宝鸡市中心医院15年12月购买了我司一台综合穿刺（胸、腰、含小儿）和一台腹腔镜（基本模块、妇科、胆囊切除术、阑尾切除术），都是标准版，近期该院教学科张锦老师反映问题及要求如下： 1.设备运行不稳定，操作不灵敏。比如局麻阶段注射针插到位不显示，穿刺阶段穿刺针插不进去，或者插进去不显示，或者显示后操作没有响应。 2.客户据上述问题要求我们进行产品处理的同时进行更新升级。 上述销售反应的情况，我们跟用户跟沟通的情况如下：根据用户描述，有可能操作不当引起操作杆不灵敏。用户希望我们本周在培训一下综合穿刺产品。另外腹腔镜还没有使用，没有发现异常。 | 能使用 | 3月9日已培训，产品没有坏 | 已解决 | 靳磊
11 | 龙岩第一医院 | 20170306 | M0016 | 1 | 右手不好复位。 不能选择器械。 | 不能使用 | 2017年3约0日 | 已维修 | 付守涛
11 | 龙岩第一医院 | 20170306 | M0017 | 1 | 右手不好复位。 不能选择器械。 | 不能使用 | 2017年3约0日 | 已维修 | 付守涛
12 | 山东省肿瘤医院 | 20170308 | M0017 | 2 | （1）有一台手柄无法正常操作 （2）有一台无法启动开机。 | 不能使用 | 2017-03-15 | 已维修 | 付守涛
13 | 青医附院 | 20170324 | M0017 | 1 | 钳子不能使用 | 不能使用 | 更换了邮寄一个新的钳子 | 已解决 |  | 手柄被人拆卸过
14 | 西安交大一附院 | 20170324 | M0021 | 2 | 1、一台系统通电不启动。 2、另一台需要启动多次才能进入系统，操作杆动作识别障碍，需要复位多次才能识别，并且在穿刺操作过程中总是出现动作不识别，器械插入后不能识别等状况。 | 不能使用 | 已在4.24更换新的产品 | 已解决
15 | 湖南湘雅二院 | 20170330 | M0021 | 2 | 老板样机 | 能使用 | 已在4.21更换新的样机产品 | 已解决
16 | 武汉市同济医院 | 20170330 | M0021 | 1 | 机器过于老旧，经常死机，软件运行也不流畅。 | 能使用 | 已在4.21更换新的产品 | 已解决
17 | 北大医院 | 20170413 | M0017 | 1 | 虚拟手术器械提起来之后，没有反应 两侧不出器械选择工具栏 也没有复位功能 | 不能使用 | 4月24日已维修 | 已维修 | 付守涛、靳磊
18 | 莆田学院附属医院 | 20170413 | M0016 | 1 | 1.住院医师版力反馈损坏 2.虚实结合力右手器械握柄脱落。 | 不能使用 |  | 已维修 | 姚迎亮
19 | 赣南医学院 | 20170420 | M0063 | 1 | 静脉穿刺注射泵不能被磁铁吸住，掉下来了，需要重新安装磁铁 | 能使用 | 因新交货产品用户已有不满意，4月24日已派人现场维修 | 已维修 | 陈巍然 | 静脉穿刺注射泵被人拆卸过
20 | 宜昌一医腹 | 20170420 | M0016 | 1 | 2016年11月到货安装的一台腹腔镜手术虚拟训练系统住院医师版，左侧的模拟手术器械与机箱内力反馈装置分离，操作者可以直接将左手器械拔出至机箱以外。 | 不能使用 | 5月3日保修错了，样机维修 | 已维修 | 陈巍然
21 | 湖南湘雅二院 | 20170426 | M0021 | 1 | 键盘不能使用 | 能使用 | 4月26日邮寄新的外接键盘 | 已解决
22 | 菏泽市立医院 | 20170503 | M0016 | 1 | 腹腔镜左侧手柄在系统运行中无法识别 | 不能使用 | 5月10-12日维修及新机安装 | 已维修 | 吕站论
23 | 高州市人民医院 | 20170506 | M0017 | 1 | 在虚拟练习中，可以进入操作界面，可以复位，右手不能选择器械，没有显示。8日刚刚让他们把两个钳子调换测试，还是左边的钳子可以使用右边的钳子放下后不能选择器械。（已将操作视频发给付守涛） | 不能使用 | 5月11-12日维修 | 已维修 | 陈巍然
24 | 深圳市南山区市人民医院 | 20170510 | M0016 | 1 | 腹腔镜双手提起手术钳至顶端仍然不能复位。 | 不能使用 | 5月14日已维修完成 | 已维修 | 吕站论
25 | 成都华西临床医学院 | 20170516 | M0015 | 1 | 操作杆和操作钳连接部分脱落 | 不能使用 | 5月22日已维修好 | 已维修 | 刘泽坤
26 | 贵州医学院 | 20170517 | 急救 | 2 | 胸外按压中间传感器失灵 静脉注射手背无法识别针刺入 气管导管连接线断开 导联线失灵（2套） 药品盒更换新版 通气量检测不到 | 不能使用 | 5月22 | 已维修 | 陈魏然
27
28
29

## 培训图线表
共计:20次
产品 | 台数
M0021 | 7
M0016 | 4
M0017 | 13
M0063 | 3
M0080-1 | 1
解剖 | 1
人员 | 数台
靳磊 | 12
王沈吉 | 10
姚迎亮 | 3
刘平 | 2
赖霞英 | 1
刘泽坤 | 0
月份 | 台次数
1月
2月 | 2
3月 | 12
4月 | 12
5月 | 3
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

## 维修图线表
产品名称 | 数量
M0015 | 4
M0016 | 8
M0017 | 8
M0021 | 9 | 这里面包括5台已更换的综合穿刺
M0061 | 1
M0063 | 2
品目 | 台数
更换产品 | 5
邮件配件 | 2
现场维修 | 22
月份 | 台次数
1月
2月 | 1
3月 | 12
4月 | 4
5月 | 5
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
人名 | 台次
付守涛 | 11
王伟 | 1
吕站论 | 3
刘平 | 1
姚迎亮 | 2
靳磊 | 2
陈巍然 | 3